附件3

产品主要技术参数要求

	名称
	数量（台）
	设备参数要求

	自动体外除颤器（AED）
	4
	满足简易操作技术要求的AED设备，能够在紧急情况下依照提示进行操作，挽救生命

符合国家出厂设置标准和行业规范。

具备抗冲击/跌落性能：六面均能承受≥1.5米的跌落冲击，满足救护车标准EN789及IEC60068-2-32。

防尘防水等级：≥IP55，能够适应复杂多变的环境。

5.工作环境要求：温度范围-5℃至55℃（在极端环境下可持续工作60分钟以上）；湿度范围：5%至95%（非冷凝状态）；海拔高度-381米至+4575米。

6.除颤波形采用双相波技术（BTEB波形），具备能量自动补偿功能。
7.输出能量范围：成人模式：最大输出能量为361J;儿童模式：能量可调，支持一键切换功能。
8.语音与视觉导引功能：配备标准中文语音提示，并支持多语言切换；屏幕显示电极片粘贴位置的动画指导。
9.自检功能：设备能够每日/周/月自动检测电路、电极片、电池状态，并通过故障指示灯进行提示。
10.电池容量：支持≥350次200J放电或200次360J放电；低电量报警后可继续工作≥30分钟，并完成≥10次除颤。

11.待机寿命：设备（主机）使用寿命≥8年；电池有效期≥4年；电极片有效期≥2年。
12.数据存储容量≥1GB,能够记录ECG波形，录音，操作日志等信息。
13.数据传输支持USB或无线导出，兼容远程管理系统（可在百度、高德等第三方地图显示定位及导航信息）。
14.具备AED设备的其他功能及要求。


